# MISURE MECCANICHE E TERMICHE

A.A. 2013-14

Lezione n. 22 Parte I°

(19 – 20. 11. 2013)

Determinare a intervalli di 20°, la curva di taratura di un sensore angolare di tipo potenziometrico; utilizzare allo scopo un disco circolare graduato.

Alimentare il circuito con un alimentatore stabilizzato (10 V), e utilizzare un voltmetro digitale per rilevare il segnale uscente.

Determinare la sensibilità del sensore, con riferimento alla retta interpolante, e valutare il coefficiente di correlazione dell’interpolazione (Pearson).

Il sensore angolare è mostrato “aperto” in fig.1.

Pista conduttrice (resistenza 5 k)

Contatto strisciante

Fig. 1 : sensore  aperto

Morsetti per : alimentazione, segnale, terra (comune)

Il sensore è montato su un disco in lega di alluminio sulla  cui periferia sono stati tracciati riferimenti angolari intervallati di 20° (fig. 2). La tensione di alimentazione di 10 V, fornita dall’alimentatore stabilizzato (fig. 3),  è stata stabilita in base a un compromesso tra l’esigenza di un’elevata sensibilità della catena di misura e la necessità di non alterare la resistenza della pista per effetto Joule . Solidale al contatto strisciante è un indice , ruotando il quale si può inviare allo strumento terminale (voltmetro digitale a 6 cifre) una tensione proporzionale allo spostamento angolare.

Fig. 2 - Sensore angolare di tipo potenziometrico montato su disco in lega di alluminio

Fig. 3 – Catena di misura

Alimentatore stabilizzato                                                    Voltmetro digitale

Nella tabella 1 sono riportate le tensioni misurate durante uno dei rilievi.

Nella tabella 2 sono riportate le tensioni eliminando la spezzata

Nella tabella 3 sono riportati i parametri caratterizzanti la retta interpolante (v. anche fig. 4)

| angolo (°) | tensione (V) |  | angolo (°) | tensione (V) |  | pendenza (V/°) | -0,0287 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 7,981 |  | 0 | 9,712 |  |  |  |
| 20 | 7,431 |  | 20 | 9,137 |  | correlazione | -0,999985 |
| 40 | 6,832 |  | 40 | 8,561 |  |  |  |
| 60 | 6,261 |  | 60 | 7,981 |  | intercetta (V) | 9,710 |
| 80 | 5,686 |  | 80 | 7,431 |  |  |  |
| 100 | 5,115 |  | 100 | 6,832 |  | Tab. 3 |  |
| 120 | 4,549 |  | 120 | 6,261 |  |  |  |
| 140 | 3,974 |  | 140 | 5,686 |  |  |  |
| 160 | 3,390 |  | 160 | 5,115 |  |  |  |
| 180 | 2,807 |  | 180 | 4,549 |  |  |  |
| 200 | 2,232 |  | 200 | 3,974 |  |  |  |
| 220 | 1,654 |  | 220 | 3,390 |  |  |  |
| 240 | 1,072 |  | 240 | 2,807 |  |  |  |
| 260 | 0,498 |  | 260 | 2,232 |  |  |  |
| 280 | 0,000 |  | 280 | 1,654 |  |  |  |
| 300 | 9,712 |  | 300 | 1,072 |  |  |  |
| 320 | 9,137 |  | 320 | 0,498 |  |  |  |
| 340 | 8,561 |  | 340 | 0,000 |  |  |  |
| 360 | 7,987 |  |  |  |  |  |  |

Tab. 2

Tab. 1

La sensibilità del sensore risulta quindi pari a 28,7 mV/°

Fig. 4 : Curva di taratura del sensore